## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Elpceļu attīrīšanas sistēma”, ID Nr. RAKUS CA/2026/48, nolikumam
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca“
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
Elpceļu attīrīšanas sistēma
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Elpceļu attīrīšanas palīgierīce, paredzēta sekrētu izvadīšanai no elpceļiem, nodrošinot augstas frekvences oscilējošas vibrācijas un strauju pozitīva un negatīva spiediena maiņu; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1 | Ierīci var lietot izmantojot sejas masku, iemuti, savienojot to ar traheostomu vai endotraheālo cauruli; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2 | Ierīci var lietot pieaugušajiem un pediatriskiem pacientiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3 | Ierīcei ir divi režīmi: |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.1 | Manuālais režīms - Ierīce nodrošina iepriekš iestatītu ieelpas un izelpas spiedienu, katras fāzes laiku kontrolējot ar vadības slēdzi. Pauze starp fāzēm tiek regulēta ar vadības slēdzi; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.2 | Automātiskais režīms - Ierīce nodrošina iepriekš iestatītu ieelpas un izelpas spiedienu, ieelpas un izelpas laiku un pauzes laiku; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.4 | Ierīcei ir divas terapijas funkcijas: |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.4.1 | Oscilācijas - Funkcija pieejama abos režīmos. Funkcija nodrošina oscilāciju terapiju ieelpas un izelpas fāzē. Var iestatīt oscilāciju amplitūdu un frekvenci:
1.4.1.1 | Oscilāciju frekvence regulējama robežās vismaz no 5 - 20 Hz, ar regulēšanas soli 1 Hz; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.4.1.2 | Oscilāciju amplitūda regulējama robežās no 1 - 10 cmH2O, ar regulēšanas soli 1 cmH2O; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.4.2 | Elpošanas noteikšana - Funkcija pieejama automātiskajā terapijas režīmā. Funkcija paredzēta terapijas sekvences sinhronizēšanai ar pacienta elpošanas frekvenci.
1.5 | Ierīcei var iestatīt ierobežotas piekļuves režīmu, kurā pacientam nav iespējas regulēt iestatītos terapijas parametrus, bet ir pieejami vismaz 3 terapeita iestatīti protokoli; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.6 | Ierīcei var iestatīt vismaz 3 ieelpas plūsmas intensitātes režīmus (komforta funkcija, nosaka cik strauji ierīce sasniedz ieskatīto ieelpas spiedienu); |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.7 | Ieelpas spiediens regulējams robežās vismaz no 0 līdz 70 cm H2O, ar regulēšanas soli 1 cmH2O; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.8 | Izelpas spiediens regulējams robežās vismaz no 0 līdz -70 cm H2O, ar regulēšanas soli 1 cmH2O; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.9 | Ieelpas laiks regulējams robežās vismaz no 0 līdz 5 sekundei, ar regulēšanas soli 0.1 sekunde; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.10 | Izelpas laiks regulējams robežās vismaz no 0 līdz 5 sekundei, ar regulēšanas soli 0.1 sekunde; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.11 | Pauzes laiks regulējams robežās vismaz no 0 līdz 5 sekundēm, ar regulēšanas soli 0.1 sekunde; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.12 | Ierīces trokšņu līmenis nepārsniedz 65 dBa; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.13 | Ierīce aprīkota ar krāsainu LCD ekrānu ar regulējamu spilgrumu; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.14 | Ierīce atbilst šādiem drošības standartiem: |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.14.1 | IEC 60601-1; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.14.2 | IEC 60601-1-2; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.15 | Komplektācija:
1.15.1 | Elpceļu attīrīšanas palīgierīce; | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.15.2 | Pacienta maska | 1
1.15.2 | Pacienta kontūrs | 52 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.15.3 | Bakteriālais filtrs | 156
1.15.4 | Ierīces glabāšanas soma; | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.15.5 | AC barošanas kabelis; | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.15.6 | Gaisa filtrs; | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.15.7 | Lietošanas instrukcija; | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt preces piegādes termiņu; | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: