## 1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas palīglīdzekļu iegāde III”, ID Nr. RAKUS CA/2026/64, nolikumam (cenu aptauja tiek veikta pilotprojekta "Seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centra izveide" ietvaros (Ministru kabineta 2026.gada 8.jūlija rīkojums Nr.410)” ietvaros)
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Izmeklējumu lampa
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma plānotajam apjomam, EUR bez PVN
Izmeklējumu lampa
1 | Nominālais apgaismojuma spilgtums ne mazāk kā 60 000 lux 1 m attālumā | 1 | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
2 | Fokusētās gaismas laukums 1m attāluma d10 robežās ne mazāks kā 16 cm |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
3 | Krāsu temperatūra ne mazāka kā 4100 K |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
4 | Tipiskais krāsu atveides indekss Ra vismaz 95 |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
5 | Spilgtuma regulēšana vismaz no 50-100% |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
6 | LED gaismas avots ar vismaz 50000 darba stundu mūžu |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
7 | Lampas statīvs ar regulējamu augstumu, nodrošina maksimālo augstumu vismaz līdz 170 cm |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
8 | Rokturis lampas pozicionēšanai |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
9 | Novietota uz vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
10 | Barošanu nodrošina 230 V 50 Hz elektriskais tīkls un integrēts akumulators |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā: | [5 empty] | __kW
Summa, EUR bez PVN:
PVN 21%:
Summa, EUR ar PVN:
Vispārīgās prasības
1 | Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam (pēc pieprasījuma), pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas laikā visi remonti un apkopes iekļautas ierīces cenā. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 2
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas palīglīdzekļu iegāde III”, ID Nr. RAKUS CA/2026/64, nolikumam (cenu aptauja tiek veikta pilotprojekta "Seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centra izveide" ietvaros (Ministru kabineta 2026.gada 8.jūlija rīkojums Nr.410)” ietvaros)
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Ginekoloģiskais krēsls
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma plānotajam apjomam, EUR bez PVN
Ginekoloģiskais krēsls
1 | Krēsls sastāv no sēžas segmenta, atzveltnes segmenta, galvas segmenta un paceļamas kāju sekcijas | 1
2 | Bezšuvju ādas imitācijas materiāla pārvalks ar poliuretāna polsterējumu vai ekvivalnets
3 | Komplektācijā vismaz rokas pults krēsla vadībai
4 | Komplektācijā bezvadu kājas pedālis krēsla vadībai
5 | Regulējami pēdu balsti (vertikāli)
6 | Pēdu balstu augstums regulējams vismaz 20°
7 | Pēdu balsti manuāli regulējami sānu izvērsumā
8 | Pēdu balsti nolaižami zemākajā pozīcijā ne augstāk kā 25 mm no grīdas
9 | Izvelkama šķidruma uztveršanas bļoda
10 | Papīra ruļļa turētājs atzveltnes sekcijā
11 | Regulējams krēsla augstums vismaz no 55 līdz 90 cm
12 | Krēsla pilns garums horizontālā plaknē vismaz 175 cm
13 | Krēsla virsmas platums 65 ± 7 cm
14 | Regulējams atzveltnes sekcijas slīpums vismaz no 0° līdz +50°
15 | Atzveltnes sekcija ar regulējamu galvas balstu (spilvenu)
16 | Sēžas daļa, pēdu daļa un spilvens pārklāti ar PVC pārvalkiem vieglākai kopšanai
17 | Krēsls aprīkots ar riteņiem
18 | Ginekoloģijas krēsla celtspēja ne mazāk kā 180 kg
19 | Barošanu nodrošina 230 V 50 Hz elektriskais tīkls
Summa, EUR bez PVN:
PVN 21%:
Summa, EUR ar PVN:
Vispārīgās prasības
1 | Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam (pēc pieprasījuma), pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas laikā visi remonti un apkopes iekļautas ierīces cenā. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 3
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas palīglīdzekļu iegāde III”, ID Nr. RAKUS CA/2026/64, nolikumam (cenu aptauja tiek veikta pilotprojekta "Seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centra izveide" ietvaros (Ministru kabineta 2026.gada 8.jūlija rīkojums Nr.410)” ietvaros)
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Procedūru galdiņš
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma plānotajam apjomam, EUR bez PVN
Procedūru galdiņš
3.1 | Galds paredzēts lietošanai slimnīcu telpās medicīnas preču un medikamentu pārvadāšanai vai glabāšanai.
3.2 | Procedūru galds ražots no alumīnija korpusa ar ABS paneļiem vai alternatīva materiāla
3.3 | Darba virsma ar paceltām malām
3.4 | Darba virsma no materiāla, kas nodrošina augstu noturību pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem
3.5 | Galda sānos izvelkama vai paceļamu darba virsma
3.6 | Galda sānos vismaz viens pārvietošanas rokturis ar regulējamu augstumu
3.7 | Galds aprīkots ar vismaz 4 riteņiem, ne mazāki kā Ø 125 mm, vismaz 2 riteņi ar bremzi
3.8 | Riteņi aprīkoti ar nerūsējoša tērauda gultņiem vai alternatīvu risinājumu
3.9 | Galda pamatne aprīkota ar visu malu aizsargbuferi
3.10 | Galda korpuss paredzēts mazgāšanas tuneļa tīrīšanai un dezinfekcijai, galda pamatnē caurums ūdens novadīšanai
3.11 | Galda korpusa izmēri nepārsniedz 850 x 550 x 1050 mm (platums x dziļums x augstums)
3.12 | Galda korpusa svars ne vairāk kā 30 kg.
3.13 | Galda atvilktņu nodalījums paredzēts ISO 600 x 400 sistēmai, iespējams izvietot atvilktnes vai ISO 600 x 400 mm grozus
3.14 | Galdiņam ir vismaz 6 atvilktnes, atvilktnes var mainīt vietām, komplektēt pēc nepieciešamības:
3.14.1 | Vismaz 3 atvilktnes ar izmēru 600 x 400 x 75 mm ± 30 mm (platums x dziļums x augstums)
3.14.2 | Vismaz viena atvilktne aprīkota ar vismaz četriem izņemamiem plastikāta traukiem 130 x 385 x 60 mm ± 30 mm, katrs trauks aprīkots ar vismaz vienu atdalītāju
3.14.3 | Vismaz divas atvilktnes aprīkotas ar vismaz trīs izņemamiem plastikāta traukiem 178 x 385 x 60 mm ± 30 mm, katrs trauks aprīkots ar vismaz vienu atdalītāju
3.14.4 | Vismaz 2 atvilktnes ar izmēru 600 x 400 x 150 mm ± 30 mm (platums x dziļums x augstums)
3.14.5 | Visas atvilktnes aprīkotas ar vismaz trīs izņemamiem plastikāta traukiem 178 x 385 x 60 mm ± 30 mm, katrs trauks aprīkots ar vismaz vienu atdalītāju
3.14.6 | Vismaz 1 atvilktnes ar izmēru 600 x 400 x 225 mm ± 30 mm (platums x dziļums x augstums)
3.14.7 | Atvilktne aprīkota ar vismaz trīs izņemamiem plastikāta traukiem 178 x 385 x 60 mm ± 30 mm, katrs trauks aprīkots ar vismaz vienu atdalītāju
3.15 | Aizslēdzamas atvilktnes ar slēdzeni.
3.16 | Katra atvilktne aprīkota ar vismaz 3 etiķešu turētājiem
3.17 | Galdiņa augšpusē piestiprināts statīvs ar ne mazāk kā 2 rindās izvietotām sliedēm aksesuāru pievienošanai:
3.17.1 | Pie statīva piestiprināts plastikāta plaukts
3.17.2 | Plaukts sadalīts ar vismaz 3 sadalītājiem.
3.17.3 | Pie galdiņa piestiprināms aso priekšmetu konteinera turētājs
3.17.4 | Pie galdiņa piestiprināmi dezifekcijas līdzekļu turētāji
3.17.5 | Pie galdiņa piestiprināms vismaz divi cimdu kastes turētāji
3.18. | Ratu sānos piestiprinātas ne mazāk kā 2 sliedes katrā pusē piederumu izvietošanai :
3.18.1 | Divas mistkastes ar tilpumu vismaz 10 l
3.18.2 | A4 dokumentu turētājs
3.18.3 | Aksesuāru grozi, vismaz divu izmēru izvēle
3.19 | Garantija ne mazāk kā 120 mēneši
3.20 | Komplektācijā:
3.20.1 | Procedūru galdiņš (atbilstoši prasībām) | 1
3.20.2 | Statīvs ar sliedēm | 1
3.20.3 | Plaukts ar sadalītājiem | 1
3.20.4 | Cimdu turētāji | 1
3.20.5 | Dezinfekcijas līdzekļu turētāji | 1
3.20.6 | Aso priekšmetu konteinera turētāji | 1
3.20.7 | Mistkastes | 1
3.20.8 | Dokumentu turētāji | 1
3.20.9 | Lielais grozs ar tilpumu vismaz 10l | 1
3.20.10 | Mazais grozs ar tilpumu vismaz 8l | 1
Summa, EUR bez PVN:
PVN 21%:
Summa, EUR ar PVN:
Vispārīgās prasības
1 | Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam (pēc pieprasījuma), pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas laikā visi remonti un apkopes iekļautas ierīces cenā. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: